## 仪器设备清单
仪器设备清单
序号 | 管理编号 | 送检/校仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 仪器检定校准参数要求 | 检定/校准
1 | FF-019 | 智能高精度综合校准仪 | 崂应8040 | 2L03012986 | / | 校准
2 | FS-004 | 三杯风速仪 | FYF-1 | 08P13871 | 依照《JJG 431-2014轻便三杯风向风速表检定规程》，1m/s、5m/s,最大允许误差为0.5m/s+0.02×V。 | 校准
3 | CA-020 | 全自动阴离子表面活性剂及挥发酚分析仪 | OL2023N | N2030000052401003 | / | 校准
4 | SP-004 | 多功能声级计 | AWA6228(Ⅰ级) | 104338 | 依照《JJG 188-2017 声级计检定规程》检定，要求达到1级 | 检定
5 | CA-019 | 自动烟尘(气）测试仪 | 崂应3012H-D | 1A14074464 | 流量：20.0、30.0、40.0和50.0L/min示值误差≤±2.5%。压力，温度校准点：20℃、40℃、60℃、80℃、100℃，温度修正值≤±2.0℃。烟气：含氧量、CO、SO₂、NOx | 校准
6 | SP-002 | 多功能声级计 | AWA6228(Ⅰ级) | 100404 | 依照《JJG 188-2017 声级计检定规程》检定，要求达到1级 | 检定
7 | SP-010 | 多功能声级计 | AWA6228 + (Ⅰ级) | 00302946 | 依照《JJG 188-2017 声级计检定规程》检定，要求达到1级 | 检定
8 | TT-012 | 实验室温湿度计 | JB913F（-20℃-70℃） | 110431 | 温度校准点：-10℃、0℃、4℃、20℃、25℃，温度修正值不超过±1.0℃。 | 校准
9 | TT-013 | 实验室温湿度计 | JB913F（-20℃-70℃） | 110432 | 温度校准点：-10℃、0℃、4℃、20℃、25℃，温度修正值不超过±1.0℃。 | 校准
10 | TT-014 | 实验室温湿度计 | JB913F（-20℃-70℃） | 110433 | 温度校准点：-10℃、0℃、4℃、20℃、25℃，温度修正值不超过±1.0℃。 | 校准
11 | TT-015 | 实验室温湿度计 | JB913F（-20℃-70℃） | 110434 | 温度校准点：-10℃、0℃、4℃、20℃、25℃，温度修正值不超过±1.0℃。 | 校准
12 | FF-014 | 中流量智能TSP采样器 | 崂应2030型 | M03090594 | 100L/min，示值误差≤±2% | 校准
13 | FF-015 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q02553115 | 100L/min，示值误差≤±2% | 校准
14 | FF-016 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q02553773 | 100L/min，示值误差≤±2% | 校准
15 | FS-003 | 三杯风速仪 | FYF-1 | 02P13716 | 依照《JJG 431-2014轻便三杯风向风速表检定规程》，1m/s、5m/s,最大允许误差为0.5m/s+0.02×V。 | 校准
16 | TK-002 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 09468 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
17 | TK-004 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 79808 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
18 | TK-005 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 81320 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
19 | TK-006 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 80692 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
20 | TK-007 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 80683 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
21 | TK-008 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 07547 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
22 | TK-009 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 15824 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
23 | TK-010 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 14858 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
24 | TK-011 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 15857 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
25 | TK-012 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 08569 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
26 | CP-006 | 便携式溶解氧仪 | 哈希HQ30D | 190800024060 | 依照《JJG 291-2018溶解氧测定仪检定规程》，符合技术要求。 | 校准
27 | CP-007 | 便携式溶解氧仪 | 哈希HQ30D | 190800023337 | 依照《JJG 291-2018溶解氧测定仪检定规程》，符合技术要求。 | 校准
28 | FF-013 | 便携式多普勒流速流量仪 | Ponolflow-VA | 130719256 | 0-10m/s流速 | 校准
29 | FP-002 | 空盒气压表 | DYM3 | 14040209 | 依照《JJG-272-2007 空盒气压表和空盒气压计检定规程》，要求检定合格 | 校准
30 | FM-004 | 电子托盘天平 | 华志（福建）电子科技有限公司 HZT-A300 | 21117 | 依照《JJF1847-2020电子天平校准规范》，要求中准确度级以上。 | 校准
31 | CA-014 | 便携式浊度测定仪 | LH-NTU2M(V11) | 22BNTU2M115035 | 依照《JJG 880-2006 浊度计检定规程》，示值误差≤5% | 校准
32 | CA-003 | 生化培养箱 | LRH-250A | 1306583 | 工作点：20.0℃，温度示值误差≤±1℃ | 校准
33 | CC-001 | 电导率仪 | DDSJ-308A | 610709070073 | 依照《JJG376-2007电导率仪检定规程》，要求误差不超过1%，技术要求为1.0级 | 校准
34 | CP-002 | 离子计 | PXSJ-216F | 621400N0015120017 | 依照《JJG 119-2018实验室pH（酸度）计检定规程》，温度校准点：10℃、15℃、20℃、25℃、30℃ 温度示值误差≤0.2℃；技术要求为0.01级 | 校准
35 | CP-003 | pH测定仪 | pH/Ion34oi | 13250454 | 依照《JJG 119-2018实验室pH（酸度）计检定规程》，温度校准点：10℃、15℃、20℃、25℃、30℃ 温度示值误差≤0.2℃；技术要求为0.01级 | 校准
36 | CP-008 | 氧化还原电位测定仪 | 雷磁PHBJ-260 | 601806N0019100116 | 依照《JJG 119-2018实验室pH（酸度）计检定规程》，温度校准点：10℃、15℃、20℃、25℃、30℃ 温度示值误差≤0.2℃；技术要求为0.01级 | 校准
37 | CP-009 | 氧化还原电位测定仪 | 雷磁PHBJ-260 | 601806N0019100114 | 依照《JJG 119-2018实验室pH（酸度）计检定规程》，温度校准点：10℃、15℃、20℃、25℃、30℃ 温度示值误差≤0.2℃；技术要求为0.01级 | 校准
38 | TQ-002 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 265 | 工作点：550℃，炉温均匀度不超过±7℃，炉温稳定度不超过±4℃ | 校准
39 | TQ-003 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9246A | 1409427 | 工作点：105℃、120℃、180℃，温度偏差不超过±2.0℃。 | 校准
40 | CA-007 | 原子荧光分光光度计 | AFS-9330 | 9330-1511161 | 检测项目：砷汞硒 满足《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》(HJ694-2014)、 《原子荧光光度计检定规程》(JJG939-2009 )，检定合格 | 校准
41 | FS-002 | 三杯风速仪 | FYF-1 | 02E5717 | 依照《JJG 431-2014轻便三杯风向风速表检定规程》，1m/s、5m/s,最大允许误差为0.5m/s+0.02×V。 | 校准
42 | FF-018 | 气体流量校准器 | LB-2025 | 3415 | / | 校准
43 | FP-001 | 空盒气压表 | ZBY215-84 | 99-0043 | 依照《JJG-272-2007 空盒气压表和空盒气压计检定规程》，要求检定合格 | 校准
44 | FP-003 | 空盒气压表 | DYM3 | 14041015 | 依照《JJG-272-2007 空盒气压表和空盒气压计检定规程》，要求检定合格 | 校准
45 | FF-005 | 颗粒物采样器 | 康姆德润达PNS16T-3.1 | W166131 | 流量校准点：16.67L/min 示值误差≤±5%； 温度示值误差≤±1℃； 气压示值误差≤±2hpa | 校准
46 | FF-006 | 颗粒物采样器 | 康姆德润达PNS16T-3.1 | W166132 | 流量校准点：16.67L/min 示值误差≤±5%； 温度示值误差≤±1℃； 气压示值误差≤±2hpa | 校准
47 | FF-008 | 颗粒物采样器 | 康姆德润达PNS16T-3.1 | W166134 | 流量校准点：16.67L/min 示值误差≤±5%； 温度示值误差≤±1℃； 气压示值误差≤±2hpa | 校准
48 | CA-013 | 紫外可见分光光度计 | UV-9000 | AT2203003 | 依照《JJG 178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》，要求检定合格 | 校准
49 | TQ-004 | 压力蒸汽灭菌器 | LDZX-30KBS | 13S055 | 依照《JJF（苏）96-2010蒸汽灭菌器温度、压力校准规范》，115℃、120℃、121℃、125℃，1.1kg/cm2温度示值误差：±1℃，温度波动度：±1℃，压力示值误差：±5KPa。 | 校准
50 | TQ-005 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 09587 | 校准点：80℃、100℃,温度偏差不超过±1℃，温度波动度不超过±0.5℃；温度均匀度不超过±1℃ | 校准
51 | SP-008 | 声校准器 | AWA6221A | 1002360 | 依照《JJG 176-2005声校准器检定规程》检定，要求达到1级 | 校准
52 | SP-006 | 声校准器 | AWA6221A | 1001015 | 依照《JJG 176-2005声校准器检定规程》检定，要求达到1级 | 校准
53 | SP-007 | 声校准器 | AWA6221A | 1001501 | 依照《JJG 176-2005声校准器检定规程》检定，要求达到1级 | 校准
54 | FF-001 | 智能空气采样器 | 崂应2020 | J03088260 | 校准点：200mL/min、500mL/min和800mL/min，示值误差≤±5% | 校准
55 | FF-003 | 智能空气采样器 | 崂应2020 | J03296156 | 校准点：200mL/min、500mL/min和800mL/min，示值误差≤±5% | 校准
56 | FF-004 | 24小时恒温自动连续采样器 | 崂应2021-S型 | 1306 | 校准点：200mL/min、500mL/min和800mL/min，示值误差≤±5%；保温20℃±4℃ | 校准
57 | FF-002 | 烟气流速监测仪 | 3060-Y | 08100149 | 流量校准点：1～20m/s，不少以6个校准点，示值误差≤±10%。 温度校准点：10℃、20℃、50℃、80℃，温度修正值≤±2.0℃。 | 校准
58 | CA-006 | 自动烟尘(气）测试仪 | 崂应3012H | A08299248X | 流量：20.0、30.0、40.0和50.0L/min示值误差≤±2.5%。温度校准点：20℃、40℃、60℃、80℃、100℃，温度修正值≤±2.0℃。烟气：含氧量、CO、SO₂、NOx | 校准
59 | TK-001 | 温湿度表 | 天津凤祥WS-1 | 09448 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
60 | CA-016 | 恒温恒湿培养箱 | HYM-100-HS | THS20030202A | 温度校准点：20℃、25℃，温度修正值≤±1.0℃。湿度校准点：50 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%。 | 校准
61 | FF-011 | 气体流量校准器 | Defender 530+H | 156323 | 流量校准点：5L/min、16.67L/min。 | 校准
62 | TT-005 | 玻璃温度计 | （0-500）℃ | 2022080266-001 | 依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：0℃、100℃、200℃、500℃。 | 校准
63 | TT-006 | 玻璃温度计 | （-10-+50）℃ | 2022080266-002 | 依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：20依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：-10℃、4℃、20℃、50℃。温度修正值≤±0.3℃ | 校准
64 | TT-007 | 玻璃温度计 | （0-100）℃ | 2022080266-003 | 依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：20依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：20℃、80℃、100℃。 | 校准
65 | TT-008 | 玻璃温度计 | （-10-+50）℃ | 2022080266-004 | 依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：20依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：-10℃、4℃、20℃、50℃。温度修正值≤±0.3℃ | 校准
66 | TT-009 | 玻璃温度计 | （-10-+50）℃ | 2022080266-005 | 依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：20依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：-10℃、4℃、20℃、50℃。温度修正值≤±0.3℃ | 校准
67 | TT-010 | 玻璃温度计 | （0-100）℃ | 2022080266-006 | 依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：20依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：0℃、20℃、50℃、100℃。 | 校准
68 | TT-011 | 玻璃温度计 | （-10-+50）℃ | 2022080266-007 | 依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：20依照《JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程》，温度点：-10℃、4℃、20℃、50℃。温度修正值≤±0.3℃ | 校准
69 | FM-012 | 砝码 | 100mg | 9877 | 100mg | 校准
70 | FM-013 | 砝码 | 200mg | 9879 | 200mg | 校准
71 | CS-001 | 气相色谱仪 | ACME 6100 | 6100B0329 | / | 校准
72 | FM-002 | 电子天平 | MS205DU | B150551736 | 依照《JJG 1036-2008 电子天平检定规程》，应包含5g、60g、100g点，要求达到特种准确度等级 | 校准
73 | FM-003 | 恒温恒湿自动称量系统 | 品牌Sartorius 型号DRWS-100 | W94012 | 温度校准点：20℃、25℃，温度修正值≤±1.0℃。湿度校准点：50 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%。依照《JJG 1036-2008 电子天平检定规程》，应包含0.5mg、5mg、100mg、50mg、150mg点，要求达到特种准确度等级。 | 校准
74 | FF-009 | 气体流量校准器 | Defender 530+L | 174958 | 50ml/min、200ml/min、400ml/min、500ml/min流量 | 校准
75 | FM-011 | 砝码 | 200g | / | 200g | 校准
76 | TK-013 | 数字温湿度计 | LB-WSD25 | 231103545 | 温度校准点：15℃、20℃、30℃，温度修正值不超过±2.0℃。 相对湿度校准点：40 RH%、60 RH%、80 RH%，相对湿度修正值不超过±5RH%(40 RH%-70 RH%)；±7RH%(≤40 RH%或≥70 RH%)。 | 校准
77 | FP-004 | 空盒气压表 | DYM3 | 24094025 | 依照《JJG-272-2007 空盒气压表和空盒气压计检定规程》，要求检定合格 | 校准
78 | FF-007 | 颗粒物采样器 | 康姆德润达PNS16T-3.1 | W166133 | 流量校准点：16.67L/min 示值误差≤±5%； 温度示值误差≤±1℃； 气压示值误差≤±2hpa | 校准
79 | CA-015 | 红外分光测油仪 | 0IL510C北京华夏科创 | 113VC21020009 | 满足校准规程，示值误差分三个浓度：小于10mg/l；10-40mg/l;40-80mg/l | 校准
80 | CA-018 | 甲醛测试仪 | TY2000-HCHO | H525220208 | 依照《JJG 1022-2016 甲醛气体检测仪检定规程》，工作点：0.10×10-6mol/mol、0.70×10-6mol/mol、1.4×10-6mol/mol（附近浓度点均可）。 | 校准
81 | CP-004 | 双电多参数测定仪（DO） | HQ40d | HQ40d-130100083668 | 0-100%氧饱和度，温度0-40℃ | 校准
82 | CP-005 | 溶解氧测定仪 | 5000 | 5000-100338 | 0-100%氧饱和度，温度0-40℃ | 校准
83 | CA-008 | 原子吸收分光光度计 | ptcs | 16010703 | 检测项目：铜、锌、铅、镉、铁、锰，满足《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》(GB/T 11911-1989)、《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法》(GB7475-1987)、 《原子吸收分光光度计检定规程》（JJG 694-2009）要求，检定合格 | 校准
84 | CA-022 | 酸雨自动采样器智能降雨监测仪 | 崂应5021型 | V03011911 | 校准PH和电导率 | 校准
85 | CA-023 | 阻容法烟气含湿量多功能检测器 | 1062E型 | 3U06038507 | 校准含湿量、烟气温度、大气压、压力、皮托管系数、流速。 | 校准
86 | TQ-007 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-30R | 24-A981 | 依照《JJF（苏）96-2010蒸汽灭菌器温度、压力校准规范》，115℃、120℃、121℃、125℃，1.1kg/cm2温度示值误差：±1℃，温度波动度：±1℃，压力示值误差：±5KPa。 | 校准
87 | TQ-008 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-30R | 24-A984 | 依照《JJF（苏）96-2010蒸汽灭菌器温度、压力校准规范》，115℃、120℃、121℃、125℃，1.1kg/cm2温度示值误差：±1℃，温度波动度：±1℃，压力示值误差：±5KPa。 | 校准
88 | CA-021 | 生化培养箱 | LRH-150F | JC250311 | 工作点：20.0℃、25.0℃、37.0℃、44.5℃，温度示值误差≤±1℃ | 校准
89 | CC-002 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | 610823NB025010094 | 依照《JJG376-2007电导率仪检定规程》，要求误差不超过1%，技术要求为1.0级 | 校准
90 | CA-024 | 流动注射分析仪 | HGFI-20 | 225010006 |  | 校准
91 | FF-020 | 颗粒物采样器 | 康姆德润达LVS-10T | W18014 | 流量校准点：16.67L/min 示值误差≤±5%； 温度示值误差≤±1℃； 气压示值误差≤±2hpa | 校准
92 | CP-010 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-608 | 630321NB025020034 | 0-100%氧饱和度，温度0-40℃ | 校准
93 | SP-011 | 多功能声级计 | AWA6292 | 923251/2021S375-33 | 1级 | 检定
94 | CA-015-01 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q02516600 | 100L/min，示值误差≤±2% | 校准
95 | CA-015-02 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q02491630 | 100L/min，示值误差≤±2% | 校准
96 | CA-015-03 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q02493175 | 100L/min，示值误差≤±2% | 校准

## 玻璃器皿清单
玻璃器皿校准清单
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 管理编号
1 | 单标线容量瓶 | 500mL | FC-201
2 | 单标线容量瓶 | 500mL | FC-202
3 | 单标线容量瓶 | 250mL | FC-203
4 | 单标线容量瓶 | 250mL | FC-204
5 | 单标线容量瓶 | 250mL | FC-205
6 | 单标线容量瓶 | 250mL | FC-206
7 | 单标线容量瓶 | 250mL | FC-207
8 | 单标线容量瓶 | 250mL | FC-208
9 | 单标线容量瓶 | 100mL | FC-209
10 | 单标线容量瓶 | 100mL | FC-210
11 | 单标线容量瓶 | 100mL | FC-211
12 | 单标线容量瓶 | 100mL | FC-212
13 | 单标线容量瓶 | 100mL | FC-213
14 | 单标线容量瓶 | 100mL | FC-214
15 | 单标线容量瓶 | 50mL | FC-215
16 | 单标线容量瓶 | 50mL | FC-216
17 | 单标线容量瓶 | 25mL | FC-217
18 | 单标线容量瓶 | 25mL | FC-218
19 | 单标线容量瓶 | 25mL | FC-219
20 | 单标线容量瓶 | 25mL | FC-220
21 | 单标线容量瓶 | 25mL | FC-221
22 | 单标线容量瓶 | 25mL | FC-222
23 | 单标线容量瓶 | 25mL | FC-223
24 | 单标线容量瓶 | 25mL | FC-224
25 | 单标线容量瓶 | 20mL | FC-225
26 | 单标线容量瓶 | 20mL | FC-226
27 | 单标线容量瓶 | 10mL | FC-227
28 | 单标线容量瓶 | 10mL | FC-228
29 | 单标线容量瓶 | 5mL | FC-229
30 | 单标线容量瓶 | 5mL | FC-230
31 | 单标线容量瓶 | 1000mL | FC-231
32 | 单标线容量瓶 | 1000mL | FC-232
33 | 单标线吸量管 | 50mL | FC-233
34 | 单标线吸量管 | 50mL | FC-234
35 | 单标线吸量管 | 25mL | FC-235
36 | 单标线吸量管 | 25mL | FC-236
37 | 单标线吸量管 | 25mL | FC-237
38 | 单标线吸量管 | 25mL | FC-238
39 | 单标线吸量管 | 25mL | FC-239
40 | 单标线吸量管 | 25mL | FC-240
41 | 单标线吸量管 | 20mL | FC-241
42 | 单标线吸量管 | 20mL | FC-242
43 | 单标线吸量管 | 10mL | FC-243
44 | 单标线吸量管 | 10mL | FC-244
45 | 单标线吸量管 | 10mL | FC-245
46 | 单标线吸量管 | 10mL | FC-246
47 | 单标线吸量管 | 10mL | FC-247
48 | 单标线吸量管 | 10mL | FC-248
49 | 单标线吸量管 | 100mL | FC-249
50 | 单标线吸量管 | 100mL | FC-250
51 | 单标线吸量管 | 5mL | FC-251
52 | 单标线吸量管 | 5mL | FC-252
53 | 单标线吸量管 | 2mL | FC-253
54 | 单标线吸量管 | 2mL | FC-254
55 | 单标线吸量管 | 1mL | FC-255
56 | 单标线吸量管 | 1mL | FC-256
57 | 分度吸量管 | 1mL | FC-257
58 | 分度吸量管 | 1mL | FC-258
59 | 分度吸量管 | 2mL | FC-259
60 | 分度吸量管 | 2mL | FC-260
61 | 分度吸量管 | 5mL | FC-261
62 | 分度吸量管 | 5mL | FC-262
63 | 分度吸量管 | 5mL | FC-263
64 | 分度吸量管 | 5mL | FC-264
65 | 分度吸量管 | 5mL | FC-265
66 | 分度吸量管 | 5mL | FC-266
67 | 分度吸量管 | 10mL | FC-267
68 | 分度吸量管 | 10mL | FC-268
69 | 酸式滴定管 | 25mL | FC-269
70 | 酸式滴定管 | 50mL | FC-270
71 | 碱式滴定管 | 25mL | FC-271
72 | 碱式滴定管 | 50mL | FC-272
73 | 酸式滴定管 | 50ml | FC-273
74 | 比色管 | 10mL | FC-274
75 | 比色管 | 10mL | FC-275
76 | 比色管 | 10mL | FC-276
77 | 比色管 | 10mL | FC-277
78 | 比色管 | 10mL | FC-278
79 | 比色管 | 10mL | FC-279
80 | 比色管 | 10mL | FC-280
81 | 比色管 | 10mL | FC-281
82 | 比色管 | 10mL | FC-282
83 | 比色管 | 10mL | FC-283
84 | 比色管 | 10mL | FC-284
85 | 比色管 | 10mL | FC-285
86 | 比色管 | 25mL | FC-286
87 | 比色管 | 25mL | FC-287
88 | 比色管 | 25mL | FC-288
89 | 比色管 | 25mL | FC-289
90 | 比色管 | 25mL | FC-290
91 | 比色管 | 25mL | FC-291
92 | 比色管 | 25mL | FC-292
93 | 比色管 | 25mL | FC-293
94 | 比色管 | 25mL | FC-294
95 | 比色管 | 25mL | FC-295
96 | 比色管 | 25mL | FC-296
97 | 比色管 | 25mL | FC-297
98 | 比色管 | 50mL | FC-298
99 | 比色管 | 50mL | FC-299
100 | 比色管 | 50mL | FC-300
101 | 比色管 | 50mL | FC-301
102 | 比色管 | 50mL | FC-302
103 | 比色管 | 50mL | FC-303
104 | 比色管 | 50mL | FC-304
105 | 比色管 | 50mL | FC-305
106 | 比色管 | 50mL | FC-306
107 | 比色管 | 50mL | FC-307
108 | 比色管 | 50mL | FC-308
109 | 比色管 | 50mL | FC-309
110 | 单通道移液器 | （1～5）mL | FC-310
111 | 单通道移液器 | （0～1000）μL | FC-311
112 | 单通道移液器 | （20～200）μL | FC-312
113 | 微量滴定管 | 5mL | FC-313