附件2

鼓楼区妇幼保健院全自动五分类

血球分析仪参数

技术参数要求如下：

1.检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2.报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥3个；CRP报告参数≥2个。

3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时；CRP ≥80样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥80样本/小时。

4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤40μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20μl。

5.末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配所有市场上主流末梢血采血管。

6.末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和CRP检测，有急诊插入功能。

7.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

8.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

9.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

10.CRP线性范围：0.2~320mg/L。全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

11.提供原厂质控品和校准品。

12.配置清单：全自动血细胞分析仪一台、数据分析电脑一台，不间断电源1台、装机调试试剂一套。