## 胃肠镜科设备清单
福州市鼓楼区医院胃肠镜科医疗设备采购清单
序号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 主要功能作用及技术参数 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 型号 | 详细技术参数 | 备注
1 | 内窥镜用送水装置 | 1 | 套 | 内镜检查和手术使用的辅助装置 |  |  |  |  | 需匹配深圳开立HD-550设备
2 | 内窥镜用二氧化碳送气装置 | 1 | 套 | 1.用于在内窥镜诊断和/或治疗/手术中向上、下消化道注入二氧化碳气体； 2.需要配置治疗二氧化碳水瓶。 |  |  |  |  | 需匹配深圳开立HD-550设备
3 | 肠镜洗消设备 | 1 | 套 | 1.配置4个清洗槽，1个干燥台，1个独立引流瓶清洗槽； 2.配置全自动灌流器4套； 3.配置水龙头2个； 4.配置气枪2把，水枪2把； 5.配置空气压缩机1台； 6.具备终末漂洗槽自身消毒功能，终末漂洗水枪、水龙头及灌流系统； 7.配置显示屏； 8.配置手套盒、纱布盒； 9.配置酒精灌注功能； 10.尺寸：4槽2520*720mm，干燥台1500*720mm。
4 | 单缸全自动洗消机 | 2 | 台 | 1.具备测漏、自动门 、门脚踏开关、自身消毒等功能； 2.配置水过滤器、排水装置、空气干燥、酒精干燥功能等； 3.设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水管腔，活检、吸引管腔，辅助送水管腔等； 4.尺寸：592*760*1050mm。 |  |  |  |  | 每台设备需适配迈尔追溯系统模块
合计（元）
备注：报价含税、运送、安装、调试等