## Sheet2 (2)
鼓楼区鼓西街道社区卫生服务中心2026年医疗设备的采购清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 使用年限 | 质保期 | 最高限价
1 | 特定电磁波治疗器 | 1、立单头式、功率250w、机械控制。 2、辐射板直径≥166mm，金属网罩、大面板。 3、温度控制：不可调、电阻丝加热。 4、时间控制：热响应时间≤20min，治疗时间：可定时，时间结束自动断电。 5、过热保护：应具有过热保护装置，保护装置应动作可靠，过热保护装置动作后应发出声或光提示，且不可自动恢复。 6、工作寿命时长不少于2000h。 | 1 | ≥10年 | ≥2年 | 500元
2 | 中频干扰电疗仪 | 1、输出通道：4通道。 2、结构：台面。 3、输入功率50VA 4、调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅连续波。 5、调制方式：连续、间歇调制。 6、电极透热功能、档数可调，电极板温度：≤40℃，加热功能可单独开启及关闭。 7、电极板：具有一类医疗器械备案凭证。 8、治疗时间：可定时、可调节， 9、具有漏电保护、过载保护，短路保护，可连续使用4～5小时。 | 1 | ≥10年 | ≥2年 | 5000元
3 | 血压计 | 1、适用范围：适用于成人收缩压、舒张压及脉搏数值检测 2、压力测量范围：0～299 mmHg 3、测量精度：血压测量误差±4 mmHg；脉搏测量误差在读数±5%以内，符合行业通用检测标准 4、脉搏检测范围：40～180 次/分钟 5、测量技术：采用双脉冲智能检测、智能加压检测方案，测量稳定性高 6、智能提示功能：支持不规则脉波心律不齐预警、手臂放置姿势错误提示，可自动生成近3次测量平均值 7、数据存储能力：支持2组独立用户数据存储，单组可存储90条测量记录，总计可存储180组检测数据 8、显示配置：配备大尺寸液晶显示屏，可同步展示高压、低压、脉搏数值及设备异常标识 9、供电方式：专用稳压电源适配器外接供电 10、结构设计：一体式可调臂筒结构，无需捆绑袖带，一键自动完成测量 | 1 | ≥5年 | ≥2年 | 5000元
4 | 身高体重仪 | 1、蓝牙(4.0或2.0)接口； 2、测量方式：毫米波传感器；压力传感器称重；站立即启动；支持手动测量模式。单次测量时长小于3s，适合大批量体检。 3、身高测量范围 20-205cm， 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调； 4、体重测量范围 2.0-200KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调； 5、BMI体型测量：正常范围19-25，自动计算BMI体质指数； 6、测量项目：身高、体重、BMI等； 7、LED显示屏；语音播报测量步骤，播报测量结果，根据要求声音大小可自由调节； 8、折叠便携，配有轮子，可移动； | 1 | ≥5年 | ≥2年 | 2000元
5 | 心电图机 | 1、导联采集 12导联同步采集，采样率≥32000Hz/24位，起搏采样率≥72000Hz 2、输入阻抗 ≥50MΩ 3、共模抑制比 ≥120dB 4、模数转换精度 ≤2.5μV 5、频率响应 0.05Hz～500Hz 6、噪声电平 ＜15μVp-p 7、输入保护 浮地输入，具备抗除颤防护和起搏脉冲抑制电路 8、走纸速度 12.5、25、50mm/s可选 9、灵敏度：多档可调 10、显示：具有彩屏 7 寸触摸屏（800x480）TFT 液晶显示屏，同屏显示 12 导同步心电波形和工作状态，每导联显示时间≥2.8s。支持屏幕背景网格显示，屏幕亮度可调。 11、存储 ≥800例，支持SD卡扩展 12、自动分析：涵盖全年龄段，结果中英文可选； 13、交直流两用，自动转换；具有内部直流电源（内置可充电锂电池）； 14、具备USB主机接口（支持U盘、扫描枪、身份证读卡器）、RJ45网络接口、WiFi（内置双频模块）、RJ11通讯接口等； 15、支持LAN有线和WiFi网络连接，可接入心电信息管理系统；支持FTP上传（PDF/TEXT/HL7XML/DICOM/SCPECG） 16、HIS对接 具有通用HIS接口，可从HIS下载患者预约信息，上传心电图数据至HIS系统，同步显示诊断信息 17、回顾功能：分析打印前 10 秒心电图，适合体检/门、急诊；支持心电图波形回放，并支持修改，分析和 打印心电图，快速打印节约打印纸 18、具有冻结功能，能够冻结最近 15 秒心电图，供回放打印；冻结存储波形时间 15-300 秒可调，并可以U盘导出。 | 1 | ≥10年 | ≥1年 | 7500元
注：报价包含总报价包含现场安装、交通工具及使用费、邮寄费、税费等所有费用。