附件

DR机平板探测器采购内容及要求
一、基本要求

我院万东牌DR机，型号为新东方1000C,经专业人员检查确认：我院平板探测器TFT故障，需要更换平板探测器。为保证零配件与整机之间的匹配及配件合法性，投标人提供的配件必须是合法、全新的配件。

二、技术和服务要求

1.探测器组件为精密、贵重仪器，投标人应当书面声明所提供产品为全新，而且安装该组件不会改变原有设备的构造，不会影响原有的任何功能和性能，不会对原设备产生任何危害。
2.平板探测器的安装、调试的专业性较强，理应由专业售后服务工程师进行本项工作，投标人应当书面承诺在中标之后，在采购人要求的时间内派遣取得所投产品的有效期内的厂家售后服务工程师资格证的人员上门（出示资格证原件之后）提供服务。

三、设备参数要求

1.探测器重量≤5.5Kg

2.探测器像素矩阵≥3000×3000

3.探测器像素大小≤142微米

4.探测器A / D转换≥14bit
5.图像分辨率≥3.3Lp / mm
6.DQE≥70％。

7.成像时间≤8s

8.MTF：≥58%
